Étalonnage Sonde O2 Eurosmart

Il se fait toujours dans l’air (même si ensuite on travaille dans l’eau).

Donc se mettre sur la position « % »

| Étape 0 : Avant de commencer : la sonde doit toujours être étalonnée avec le même adaptateur (en effet les réglages dépendent des composants électroniques de chacun). Concrètement, numéroter les adaptateurs et les sondes afin de travailler toujours avec les même « couples » sonde/adaptateur. En outre la sonde être sous tension depuis un minimum de 10 minutes (donc l’adaptateur aussi…) avant de l’utiliser pour faire des mesures (temps nécessaire pour que les différents composés électroniques les constituant soient à température donc stables, donc aptes à donner des valeurs fiables). |
| --- |
| Étape 1 : Positionner les deux boutons : * « zéro » * « pente » à fond vers la droite : le taux d’O2 affiché doit alors être d'environ de 30% (c'est la valeur maximale que peut afficher la sonde). |  |
| Étape 2 : * Plonger la sonde dans la solution « zéro ». La valeur du taux de O2 doit diminuer assez rapidement. * Déplacer alors le bouton « zéro » vers la gauche pour ajuster à la valeur « 0 », attendre que cela se stabilise et réajuster si nécessaire. * Faire un repère au feutre sur le transmetteur, en regard du tiret situé sur le bouton « zéro » pour retrouver aisément (plus tard) la valeur d’étalonnage du zéro pour ce couple « sonde/transmetteur ». |  |
| Étape 3 : Sortir la sonde de la solution « zéro » et rincer à l’eau distillée. |  |
| Étape 4 : La sonde étant dans l'air * Déplacer alors le bouton « pente » vers la gauche pour ajuster à la valeur « 20.9 ». * Faire un repère au feutre sur le transmetteur, en regard du tiret situé sur le bouton « pente » pour retrouver aisément (plus tard) la valeur d’étalonnage du 20.9 % pour ce couple « sonde/transmetteur ». |  |