Étalonnage Sonde O2 Micrelec avec Orphy portable 2

Le boîtier Orphy  comportant un affichage,

l'étalonnage des sondes peut se faire avec ou sans branchement à l'ordinateur.

L'étalonnage s'effectue dans l'air (même si ensuite on travaille dans l’eau).

| Étape 0 : Remplir la sonde d'électrolyte en contrôlant: - l'état de la membrane (propre et non percée) - l'absence de bulles d'air (tapoter l'embout rempli d'électrolyte pour les chasser) La sonde et l'interface doivent être sous tension depuis un minimum de 15 minutes avant de l’utiliser pour faire des mesures (temps nécessaire pour que les différents composants électroniques et les constituants de la sonde soient à température donc stables, donc aptes à donner des valeurs fiables). |
| --- |
| Étape 1 : tourner le bouton de réglage de pente au maximum (vers la droite). l’affichage doit indiquer 22%, dans le cas contraire vérifier le remplissage (pas assez ou pas du tout d'électrolyte). le réglage de zéro est fait de façon automatique, il reste donc seulement à faire le réglage de la pente, celui -ci n'est nécessaire qu'en cas de mesures en physiologie humaine (dans ce cas seul le taux d'O2 de l'air expiré est mesuré, le logiciel calcule la consommation d'O2 en supposant que l'air inspiré contient 20,9% d'O2) |  |
| Étape 2 : réglage du 20,9% sonde dans l'air, Tourner le bouton de réglage de pente délicatement vers la gauche, jusqu'à obtenir une valeur comprise entre 20 et 21%. |  |
| RQ 1 : connecter l'interface à l'ordinateur si l'étalonnage a été fait sans. |
| RQ 2 : Il a été observé que la pente de la sonde a tendance à se dérégler facilement. Pour des expériences de physiologie humaine où le réglage à 20,9% est essentiel, il faut vérifier et refaire ce réglage souvent, si possible avant le lancement de chaque mesure. |
| RQ 3 : En mesure directe (non nécessaire dans les thèmes) il y a une case à cocher : sonde dans l'eau (par défaut on est dans l’air). |